CÓDIGO DE LA MUESTRA (para llenar en el Laboratorio): ___________________    ___ N° DE PLAN DE MUESTREO: ____    __    __

RESPONSABLE DEL MUESTREO/AFORO:                                                                           FIRMAS: _______________  _       ___

FECHA DE MUESTREO (dd/mm/aaaa):          /           /           HORA (00:00–23:59):               TIPO DE MUESTRA: Simple Integrada Compuesta

| CORRIENTE: | NOMBRE ESTACION: | CÓDIGO ESTACIÓN: |
| --- | --- | --- |
| MUNICIPIO: | DEPARTAMENTO: | ÁREA OPERATIVA: |

Use coordenadas geográficas en grados, minutos y segundo, con dos decimales para los segundos.

LATITUD:                               LONGITUD:                           SISTEMA DE REFERENCIA: WGS 84          ALTITUD:

| VERIFICACIÓN pHmetro |  |  |  |  | VERIFICACIÓN Conductímetro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario de pHmetro No. |  |  |  |  | Inventario de Conductímetro No. |  |  |  |  |
| Buffer (pH) | Min. | Máx. | Lectura | Temp. oC | STD Patrón (µS/cm) | Min. | Máx. | Lectura | Temp. oC |
| Buffer de pH 4,00 | 3.60 | 4.40 |  |  | STD 1413 | 1272 | 1554 |  |  |
| Buffer de pH 7,00 | 6.30 | 7.70 |  |  | STD de control 60 | 54 | 66 |  |  |
| Buffer de pH 10,00 | 9.00 | 11.0 |  |  | STD verificación 147 | 132.3 | 161.7 |  |  |
| Pendiente (%) | ------ | ------- |  |  | Constante celda | 0.380 | 0.570 |  |  |
| Observaciones de los equipos de campo: _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICACIÓN SONDA OXÍGENO DISUELTO |  |  |  |  | LECTURA OXÍGENO DISUELTO CON SONDA mg/L |  |  | Temp. oC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario No. |  |  |  |  | LECTURA OD. 1 |  |  |  |  |
| % Saturación | Min. | Máx. | Lectura | Temp. oC | LECTURA OD. 2 |  |  |  |  |
| 100% | 85 | 115 |  |  |  OD. |  |  |  |  |
| 0% | 0 | 0.5 |  |  | % RPD |  |  |  |  |
| Conforme | SI | NO |  |  |  |  |  |  |  |

Observaciones de los equipos de campo: _____________________________________________________________________________

| CAUDAL: |  | HORA DE MEDICIÓN: |  | SISTEMA DE MEDICIÓN: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP. MUESTRA(°C): |  | NIVEL EN LA MIRA (cm): |  | %RPD=ABSMedición 1-Medición 2Promedio de las mediciones*100 |

| MEDICIÓN pH EN MUESTRA (pH) |  | MEDICIÓN CONDUCTIVIDAD EN MUESTRA (µS/cm) |  | MEDICIÓN OXÍGENO DISUELTO WINKLER (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| pH 1 |  |  |  | C.E. 1 |  |  | Vol. Alícuota 1 (mL) |  | Vol. Tiosulfato 1 (mL) |  | O.D. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 2 |  |  |  | C.E. 2 |  |  | Vol. Alícuota 2 (mL) |  | Vol. Tiosulfato 2 (mL) |  | O.D. 2 |  |
|  pH |  |  |  |  C.E. |  |  | Concentración Tiosulfato: |  | N |  |  O.D. |  |
| % RPD |  |  |  | % RPD |  |  | Vol. de la botella Winkler (mL) |  |  |  | % RPD |  |

| Sub Muestra | Descripción (Recipiente) | Efectuar análisis de: | Preservación | Vo. Bo. Material | Control de preservación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muestra (PL) |  |  |  |  |  |
| 2 | Replica (PL) |  |  |  |  |  |
| 3 | Testigo (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 4 | Adicionado (PL) |  |  |  |  |  |
| 5 | Muestra (PL) |  |  |  |  |  |
| 6 | Replica (PL) |  |  |  |  |  |
| 7 | Testigo (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 8 | Adicionado (PL) |  |  |  |  |  |
| 9 | Testigo (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 10 | Adicionado (PL) |  |  |  |  |  |
| 11 | Muestra (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 12 | Replica (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 13 | Testigo (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 14 | Adicionado (VD-A) |  |  |  |  |  |
| 15 | Muestra (PL) |  |  |  |  |  |
| 16 | Replica |  |  |  |  |  |
| 17 | Muestra Sedimentos (BP) |  |  |  |  |  |
| 18 | Muestra |  |  |  |  |  |
| 19 | Replica |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| Número total de envases (Laboratorio) |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES

Apariencia del cuerpo de agua: Objetos flotantes   _______                                      Olor ____              Color                    _

Otras _________________________________________________________________________________________________

Nubosidad ____ / 8 (medida en octavos); Lluvia durante el muestreo   Si   No   Fuerte      _  Leve      _

Se conoce sobre aplicación intensiva de plaguicidas:   Si  No   Cual: ____________________________                            ______

Se conoce sobre aplicación intensiva de fertilizantes:   Si  No   Cual: _________________________________________________

Actividades económicas observadas durante la visita al sitio de muestreo

| Agricultura | Si | No | Tipo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ganadería | Si | No | Tipo |  |
| Industria | Si | No | Tipo |  |
| Comercio | Si | No | Tipo |  |
| Otras |  |  |  |  |

| Población | Si | No |  | Tipo de área: Urbano_________ Rural ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo: Ciudad (hab. >20 000) Pueblo Caserío Casa Población estimada: ______________ |  |  |  |

OBSERVACIONES GENERALES DURANTE LA TOMA DE MUESTRA (Ej: desviaciones, modificaciones o exclusiones)

ENVÍO AL LABORATORIO Fecha de envío: (dd/mm/aaaa): _____/ _____/ __________ Cantidad de paquetes enviados: ______________ _ __ Forma de transporte: Aéreo Terrestre Otro_____________________ Empresa __________________ _ _ __ Observaciones del envío de muestras: ______ ___

| Control de preservación | Preservación al envió de las muestras | Preservación en la recepción de las muestras | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: Escriba C cuando la preservación de las muestras se encuentra acorde al instructivo SLC-I004 à Conforme; o escriba NC cuando la preservación de las muestras NO se encuentra acorde al instructivo SLC-I004 à No Conforme

| Control de temperatura | Temperatura en el envío de las muestras | Temperatura en la recepción de las muestras | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| (Testigo u otro) |  |  |  |

Nota: Escriba C cuando la temperatura sea ≤ 6°C àConforme; o escriba NC cuando la temperatura sea > 6°C à No Conforme

PARA USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO – RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NOMBRE DE QUIEN RECIBE: ______________________________________ FIRMA: __________________________________ FECHA DE RECIBO (dd/mm/aaaa): _____/ _____/ __________ HORA (00:00–23:59): ______________ INVENTARIO: Botellas de vidrio _ __ _ Botellas de plástico _ __ _ Bolsas _ __ _ Otro _ ___ TOTAL: ________ Botellas mal tapadas _ __ _ Botellas rotas _ __ _ Botellas sin rótulo _ __ _ Estado de las neveras: Buen estado Mal estado Se autoriza el análisis de la muestra bajo las condiciones en que se recibiereon los items de ensayo. SI NO OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RADICACIÓN DIGITAL DE MUESTRAS NOMBRE: ________ FIRMA ______ _ ___ FECHA (dd/mm/aaaa): _____/ _____/ ______

VoBo Primera Revisión: ____________________________              VoBo Segunda Revisión: _______________________________

Control de cambios

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 01/12/2016 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI. |
| 02 | 15/02/2018 | Actualización del documento, se adiciona el historial de cambios, los cuadros de: Elaboró, revisó, aprobó y se adiciona VoBo. |
| 03 | 14/02/2019 | Reemplazo de la palabra calibración por verificación, se establecen duplicados para pH, CE y OD, con su respectivo error, se añade el volumen de la botella Winkler; se ajusta formato de coordenadas, se incluye nota para opción de “Perfil vertical”, se incluye “Control de preservación” y “Control de temperatura de la muestra”; se cambian cuadros por líneas para digitar texto y se dejan cuadros solo para marca y se incluyen las revisiones de auditoría analítica y calidad respectivas. |
| 04 | 11/12/2020 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González. |
| 05 | 04/07/2025 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F001 a SLC-F001. |
| 06 | 15/04/2026 | Adecuación del formato a nueva plantilla del SGI, adecuación del código del documento a las nuevas siglas se ajusta documento en cuanto a: se incluye plan de muestreo, el campo de observaciones de los equipos de campo, campos para la medición de caudal, cuadros en las mediciones para mejor legibilidad y diligenciamiento en campo, espacio de número total de envases, opciones en el ítem de observaciones, se modifica el espacio de uso exclusivo del laboratorio se unifican los campos de recepción y radicación de muestras, se incluye control de preservación en este espacio y el espacio de radicación de muestras digital, se añaden los espacios para la sonda de oxígeno disuelto, entre otros. Por parte de los funcionarios Lina Johanna Garzón Riveros y Jhonatan Danilo Uasapud García. |

EL método de muestreo esta basado en el Protocolo Nacional del Agua, 2021

2 Recipiente: (PL) Plástico, (VD) Vidrio, (VD-A) Vidrio ámbar, (FE) Frasco estéril, (BP) Bolsa plástica