## INSTRUCCIONES
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Instrucciones Evaluación de Medición de Calidad del Aire a OEC - Gases Automático | Código: SAL-F047
Versión: 04
Fecha: 25/05/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
A continuación encontrará las instrucciones para el diligenciamiento del formato "Evaluación de Medición de Calidad del Aire a OEC - Gases Automático", el cual consta de una única pestaña, favor seguir las instrucciones correspondientes.
INDICACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Diligencie el formato registrando la información correspondiente en cada casilla; en los casos en que no aplique, escriba "No Aplica". 2. Las fechas deben consignarse en formato dd/mm/aaaa. 3. En el encabezado, registre la identificación del OEC, la fecha de evaluación, la variable evaluada, el nombre de la estación, el método de referencia, el procedimiento interno y el método equivalente aplicable. 4. En la sección Equipos, registre la información de cada equipo utilizado (analizador, fotómetro de ozono, termohigrómetro del shelter, generador de aire cero y demás equipos que considere), indicando marca, modelo, serie, número interno y fecha de calibración. Para los gases patrón, registre la concentración, fecha de vencimiento, lote, trazabilidad e incertidumbre. 5. En la sección Confirmación / Validación del método, registre el documento de confirmación aplicable y marque los parámetros verificados: repetibilidad, reproducibilidad, linealidad, exactitud, límite de detección, robustez, selectividad, incertidumbre u otro. 6. En la sección Verificación Zero / Span antes de la medición, registre la concentración del Zero y el Span. El formato calculará automáticamente la diferencia y el porcentaje, y verificará el cumplimiento frente al criterio de aceptación; no modifique estas celdas. 7. En la sección Verificación Multipunto, registre la escala de calibración y los valores para cada punto (Zero, Conc 1 a Conc 4). Los cálculos de Best Fit, porcentaje de diferencia, pendiente, intercepto y coeficiente de correlación son automáticos; no modifique esas celdas. Indique si la verificación fue aprobada o no aprobada. 8. En la sección Eficiencia de Conversión, diligencie los valores de NOx original, NOx remanente, NO2 out y NO2 convertido para cada punto de concentración. El resultado de eficiencia y su cumplimiento serán calculados automáticamente. Para olores ofensivos (H2S, TRS, NH3), registre el resultado de eficiencia de conversión e indique el cumplimiento frente al criterio de aceptación. 9. En la sección Condiciones de medición, registre la hora inicial y final de la evaluación, el rango de temperatura del shelter y la temperatura promedio horaria. El formato verificará automáticamente el cumplimiento frente al criterio de desviación estándar establecido. 10. En la sección Criterios de ubicación, indique el tipo de SVCA, la fecha de la última revisión del diseño y el cumplimiento de cada componente meteorológico. Registre también la altura de toma de muestra, la distancia a árboles cercanos y la distancia respecto a vías.
11. En la sección Verificación Zero / Span después de la medición, diligencie los mismos campos que en el punto 6, correspondientes a la verificación realizada al finalizar la evaluación. 12. Al finalizar, registre las observaciones generales que correspondan y consigne el nombre del responsable del OEC y del evaluador.

## EVALUACION DE MEDICIÓN
FORMATO
| Servicios - Acreditación de Laboratorios Evaluación de Medición de Calidad del Aire a OEC - Gases Automático | [6 empty] | Código: SAL-F047
Versión: 04
Fecha: 25/05/2026
IDENTIFICACION DEL OEC: | [6 empty] | FECHA: |  |  |  | Dióxido de Nitrógeno - NO2 |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa.
Variable: |  |  |  | Nombre de la Estación: | [6 empty] | Dióxido de Azufre - SO2 |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Método de Fluorescencia Ultravioleta.
Método de referencia: | [10 empty] | Ozono - O3 |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D.
Procedimiento Interno: | [6 empty] | Método Equivalente: |  |  |  | Monóxido de Carbono - CO |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice C. Fotometría Infrarroja No Dispersiva.
[11 empty] | Sulfuro de Hidrógeno - H2S |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta, Modificado
EQUIPOS | [5 empty] | GASES DE REFERENCIA |  |  |  |  | Amoniaco - HN3 |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Oxidación Termocatalítica - Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa, Modificado
Equipo | Marca | Modelo | Serie | No. Interno | Fecha Calibración | Concentración | Fecha Vencimiento | Lote | Trazable a | Incertidumbre | Azufre Total Reducido - TRS |  | U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta, Modificado
Analizador | [10 empty] | Hidrocarburos Totales - HCT |  | Method 108: Flame Ionization Method. Methods of Air Sampling and Analysis. (3rd ed.) CRC Press. Lodge Jr, J. P. (1988).
Fotómetro de Ozono | [10 empty] | Otro: |  | Otro:
Termohigrómetro Shleter
Generador de Aire Cero
CONFIRMACIÓN / VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Documento de Confirmación:
Repetibilidad: |  | Linealidad: |  | Limite Detección: |  | Selectividad: |  | Otro:
Reproducibilidad: |  | Exactitud: |  | Robustez: |  | Incertidumbre:
VERIFICACIÓN ZERO / SPAN ANTES DE LA MEDICIÓN
CHECK | Concentración Patrón |  | Concentración Analizador |  | Zero=Diferencia / Span=% |  | Criterio Aceptación |  | Cumplimiento
ZERO |  | ppb |  | ppb | 0 | ppb | 3.1 | ppb | OK
SPAN (____) |  | ppb |  | ppb | #DIV/0! | % | 10.1 | % | #DIV/0!
VERIFICACIÓN MULTIPUNTO
Escala de Calibración: |  |  | ppb |  |  | r : | #DIV/0!
Criterio Aceptación Porcentual: |  | 2.1 | % |  |  | Pendiente: | #DIV/0!
Criterio Aceptación Diferencia: |  | 1,5 | ppb |  |  | Intercepto: | #DIV/0!
| Zero | Conc 1 | Conc 2 | Conc 3 | Conc 4
Valor Calibrador (ppb)
Valor Analizador (ppb)
Best Fit |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje Diferencia (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Diferencia (ppb) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Verificación Aprobada |  | Verificación No Aprobada
EFICIENCIA DE CONVERSIÓN
NO2 | [5 empty] | OLORES OFENSIVOS
|  | Conc 1 | Conc 2 | Conc 3 | Conc 4 | Contaminante | Criterio Aceptación | Efi. Conversión (%) |  | Cumplimiento
NOx Original (antes de adición de O3) | [5 empty] | H2S
NOx Remanente (despues de adición de O3)
NO2 Out (salida del calibrador) | [5 empty] | TRS
NO2 Convertido |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Criterio Aceptación |  | Resultado (%) | Cumplimiento | NH3
EFICIENCIA DE CONVERSIÓN NO2 |  | > 96% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Hora Inicial: | 288:00 | Rango de Temperatura del Shelter (ºC): |  |  |  |  | SD Temperatura de Control del Shelter Diario | Resultado SD ºC | Criterio de Aceptación | Cumplimiento
Hora Final: | 23:56 | Temperatura Promedio Horaria Shelter: (ºC)
[9 empty] | < 2,1 ºC SD | OK
CRITERIOS DE UBICACIÓN (PROTOCOLO CALIDAD DEL AIRE)
Tipo de SVCA |  |  | Fecha última revisión diseño SVCA | [8 empty] | Tipo I: Indicativo
Microlocalización
Componente de Meteorología |  | Cumplimiento | [9 empty] | Tipo II: Básico
Velocidad y Dirección del viento |  |  |  |  | Altura de toma de muestra respecto al suelo (m): | [6 empty] | Tipo III: Intermedio
Pluviometría | [11 empty] | Tipo IV: Avanzado
Temperatura |  |  |  |  | Distancia a arboles cercanos (m): | [6 empty] | Especial
Radiación Solar
Humedad Relativa (%) |  |  |  |  | Distancia respecto a vías (m):
Presión Barométrica | [11 empty] | Industrial
VERIFICACIÓN ZERO / SPAN DESPUES DE LA MEDICIÓN
CHECK | Concentración Patrón |  | Concentración Analizador |  | Zero=Diferencia / Span=% |  | Criterio Aceptación |  | Cumplimiento
ZERO |  | ppb |  | ppb | 0 | ppb | 3.1 | ppb | OK
SPAN (____) |  | ppb |  | ppb | #DIV/0! | % | 10.1 | % | #DIV/0!
OBSERVACIONES
NOMBRE RESPONSABLE OEC: |  |  |  |  | NOMBRE EVALUADOR:

## CONTROL DE CAMBIOS
|  |  | Evaluación de Medición de Calidad del Aire a OEC - Gases Automático | Código: SAL-F047
Versión: 04
|  |  | Proceso: Servicios - Acreditación de Laboratorios | Vigencia: 25/05/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2020-05-29 | Creación del documento
02 | 2022-07-28 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
03 | 11/04/2024 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F048 a SAL-F048.
04 | 2026-05-25 | Se ajusta el tipo y tamaño de letra, y se aplica el color institucional conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento SGI-P001 para la elaboración y control de documentos.